北京市政府采购项目竞争性谈判文件示范文本                                                                

北京市政府采购项目

竞争性谈判文件

   项目名称：安定门中心2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购项目
项目编号/包号：JXH-HP202311-007
采 购 人：北京市东城区安定门社区卫生服务中心
采购代理机构：京信禾（北京）管理咨询有限公司 

目      录
1目      录


2第一章   采购邀请


6第二章   供应商须知


19第三章   评审程序和评定成交的标准


27第四章  采购需求


56第五章  合同草案条款


67第六章   响应文件格式




第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JXH-HP202311-007
2.项目名称： 安定门中心2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购项目
3.采购方式：竞争性谈判
4.项目预算金额： 245.045  万元、项目最高限价（如有）： 245.045 万元

5.采购需求：

	包号
	标的名称
	采购包预算金额

（万元）
	简要技术需求或服务要求

	01
	安定门中心2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购项目

	245.045
	详见第四章采购需求


6.合同履行期限： 双方协商 
7.本项目是否接受联合体响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ☑小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：      /   
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。
三、获取采购文件

1.时间：2023年12月14日至2023年12月18日，每天上午09：00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市东城区新太仓胡同7号103室。
3.方式：现场领取。供应商领取竞谈文件须同时提供以下材料：
法人身份证明及身份证复印件或者法人授权书原件及被授权人身份证复印件加盖公章；
供应商营业执照证明文件；
4.文件售后不退。未从采购代理机构获取竞谈文件并登记在案的潜在供应商均无资格参加响应。
5.售价：¥300元，本公告包含的竞谈文件售价总和。
四、响应文件提交

截止时间：2023年12月19日 09点30分（北京时间）。
地点：北京市东城区新太仓胡同7号2楼会议室。
五、开启

时间：2023年12月19日 09点30分（北京时间）。
地点：北京市东城区新太仓胡同7号2楼会议室。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）节能产品强制采购
（2）节能产品、环境标志产品优先采购
（3）政府采购促进中小企业发展
（4）政府采购支持监狱企业发展
（5）政府采购促进残疾人就业
（6）进口产品管理 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA认证证书服务热线 010-58511086
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。
2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子谈判文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子谈判文件。未在规定期限内通过电子交易平台获取谈判文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于提交响应文件截止时间前在平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：安定门中心2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划

设备采购项目
地    址：东城区永恒胡同甲6号
联系方式：何老师  15011339517   

2.采购代理机构信息

名    称：京信禾（北京）管理咨询有限公司
地    址：北京市东城区新太仓胡同7号103室
联系方式：母家乐，15510106938
3.项目联系方式
项目联系人：母家乐
电      话：15510106938
第二章   供应商须知
供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

■货物

□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	竞谈前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

标的名称

中小企业划分标准所属行业

安定门中心2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购项目
工业


	10.2
	报价
	报价的特殊规定：

■无

□有，具体情形：___________。

	11.1
	竞谈保证金
	竞谈保证金金额：

01包：不收取；

… 包：     /   。
磋商保证金收受人信息：     /  。

	11.7.5
	
	竞谈保证金不予退还的其他情形：

■无

□有，具体情形：___________。

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天。

	20.1
	成交供应商的确认
	采购人是否授权竞谈小组直接确定成交供应商：

■否

□是

成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 

■不允许

□允许，具体要求：_______。

（1）可以分包履行的具体内容：_______；

（2）允许分包的金额或者比例：_______；

（3）其他要求：_______。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式。


供应商须知


一   说  明


采购人、采购代理机构、供应商、联合体
采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
资金来源、科研仪器设备采购

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。
政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

正版软件

依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

响应费用

供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   谈判文件

谈判文件构成

谈判文件包括以下部分：

谈判邀请

供应商须知

评审程序和评定成交的标准

采购需求

合同草案条款
响应文件格式

供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

对谈判文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
上述书面通知，按照获取谈判文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

三   响应文件的编制

响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

响应文件构成

供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

供应商认为应附的其他材料。

报价

所有响应均以人民币报价。

供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。 

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

保证金

供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳保证金，并作为其响应的一部分。

交纳保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金到账（保函提交）截止时间同提交响应文件截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交保证金的，应在提交响应文件截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，应在提交响应文件截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于提交响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

保证金（保函）有效期同响应有效期。

联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前退出谈判的，采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金；

成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商；

未成交供应商的保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商。

有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还保证金：

供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 

供应商在响应文件中提供虚假材料的； 

除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 

供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

响应有效期

响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

响应文件的签署、盖章

谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

谈判文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

响应文件的提交

本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据谈判文件及北京市政府采购电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

提交响应截止时间

供应商应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至北京市政府采购电子交易平台。

响应文件的修改与撤回

提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

解密
采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。 

本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

本项目不公开报价。

谈判小组

谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评审程序和评定成交的标准

见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六   确定成交

确定成交供应商

采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
成交公告与成交通知书

采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

终止

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

签订合同

采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

询问与质疑

询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

质疑函须使用财政部制定的范本文件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章   评审程序和评定成交的标准

一、资格审查程序

响应文件的资格审查和符合性审查
谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合谈判文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供
1、供应商单独参与谈判的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按谈判文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。

对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体响应
	1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。

2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。

7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件

格式见《响应文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	保证金
	按照谈判文件的规定提交保证金。
	


《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

响应文件的澄清、说明或者更正：

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

谈判小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，谈判小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在谈判小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为谈判小组指定的时间，具体时间根据谈判进度另行通知。
谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________
□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予______%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予______%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。
关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。
其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

谈判环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

供应商对实质性变动不予确认的；

不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

如供应商的最后报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

其他：_________________。

评定成交的标准与确定成交候选人名单

谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出______名成交候选人，并编写评审报告。

谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

报告违法行为

谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第四章  采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一） 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京市安定门社区卫生服务中心配置配套货物及服务，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求 

1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采 购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。） 

2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上 监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 

3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政 府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明 的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随 中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位 视同小型、微型企业。不重复享受政策。 

4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购 品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

 5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场 监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 

1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人需提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。 

2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人需提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。 

3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件 （不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。 

4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人需提供相关证明文件的复印件。      

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定。

采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购需求：
	序号
	产品名称
	数量

	1
	自动带数字打印封口机
	1

	2
	驻油机
	2

	3
	中频治疗仪
	2

	4
	针灸治疗床
	3

	5
	样本冰箱
	1

	6
	氧气瓶（袋）
	5

	7
	血压计（电子）
	15

	8
	显微镜
	1

	9
	推拿治疗床
	3

	10
	四肢等速联动全身功能康复器
	1

	11
	视力表(灯箱)
	1

	12
	试剂冰箱
	1

	13
	软水机
	1

	14
	抢救床（手动）
	1

	15
	盆底康复设备
	1

	16
	镍钛马达
	1

	17
	裂隙灯显微镜
	1

	18
	离心机
	2

	19
	空气消毒机
	2

	20
	洁牙机
	2

	21
	减重步态训练器
	1

	22
	红外治疗设备
	30

	23
	供氧设备（制氧机10L）
	5

	24
	根管治疗设备
	1

	25
	妇科检查诊疗设备
	1

	26
	负压泵
	1

	27
	缝合/换药设备
	3

	28
	肺功能检测仪
	2

	29
	非接触眼压仪
	1

	30
	读片灯
	3

	31
	电针治疗设备
	10

	32
	电脑验光仪
	1

	33
	超声清洗机
	1

	34
	便携式全科诊疗仪（电子血压计、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等）
	1


（二）参数要求：

第一项、医用自动带数字打印封口机：

产品参数

交流电源: 220V±10% 50Hz

最大电流: 3.2A

数字控温精度:≤ 1%

重量: 16Kg

大气压力: 50KPa ~ 106KPa

封口速度: 10±0.5 m/min

封合线宽度:>12mm

工作环境: 10~40C

打印方式:针式打印

封口留边: 0~ 35 mm可调 

功率:500W 

工作温度: 60~200℃可调 

保险丝: 5A*2 

外形尺寸: 510*240*190mm(长*宽*高) (不含导向板) 

存储温度: 0C~55C 

湿度: ≤90% (R.H) 

可选配裁切功能封口机

第二项、注油养护机：

技术参数：

额定电压：220V±22V  50Hz±10Hz

额定功率：40W

空气源压力：4kg/cm²--8kg/cm²

工作压力：2.2kg/cm²--2.5kg/cm²

油罐容量：300ml

电机参数：额定电压：12V直流  转速：3000转/分

净重:7KG

尺寸：300*230*360mm

外包装尺寸：335*260*400mm

第三项、中频治疗仪：
1、规格尺寸：515×468×980mm。

2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。

3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。

4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

5、中频载波波形：双向方波。

6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

8、脉宽：50μs～500μs，允差±10％。

9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

10、干扰电性能

10.1、工作频率：4kHz，允差±10％。

10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10％。

10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

10.4、调幅度：0%、100%，允差±5％。

10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。

11、处方：100个固定处方。

12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

15、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

17、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

第四项、针灸治疗床（定制参照以下参数）

规格：1900*650*650mm

参数：床架及床腿采用1.2mm优质方管，床腿50mm*50mm,表面高温静电喷涂，不生锈不 掉漆，稳固承重，结实耐用。

床体采用双层结构，配置置物柜一组，置物架一组，贴心方便。

床面采用棕色透气皮革包裹内衬高回弹海绵，不易塌陷，耐用且易于清洁。

床头部有呼吸孔140mm*170mm,舒适自然不夹脸。

床体整体承重270kg

第五项、医用低温冰箱   （样本冰箱）参数

实验室冰箱适用于实验室常规样品的安全保存保藏。所有型号都配有先进的报警系统以满足实验室环境的苛刻要求。

·气流稳定性+/-3 ℃

·数字温度控制器，界面直观

·高低温声光警报

·高密度聚亚氨酯泡沫绝热层

·结构坚固

·标准脚轮
·温度范围+1℃至+10℃可调(工厂预设温度为+4℃)

·数字温度控制

·可靠的温度均一性和气流稳定性

·内部风扇用于强制气流循环(双开门型号有两个风扇)

·自动除霜

·可锁定双层玻璃门

·钥匙开关

·内部照明

·标配25毫米接入/输出端口

·可调式搁板

容量(升)  386
电源    220伏，50赫兹
搁板/抽屉   5隔板
外部尺寸  高×深×宽(毫米)  1960×660×700
内部尺寸  高×深×宽(毫米)  1250×520×570

运输重量(公斤)  110

第六项、氧气袋：

充气重量：380g，净重约：360g，最高压力：10.6kpa(约0.1lgf/cm2），

产品尺寸：50L（52*83cm）

第七项、血压计（电子）

测量项目： 无创血压测量

显示屏： LCD显示屏

测量方法： 示波法

测量范围： 0mmHg-300mmHg(0kPa-40.0kPa)

测定精度： 平均偏差±5mmHg

脉搏精度： 读取数值的±5%
压力显示精度±3mmHg

平均差±5mmHg

标准偏差±8mmHg

重量0.52kg

温度范围+5℃～+40℃

湿度范围15% RH～85% RH

气压范围700hPa～ 1060hPa

第八项、显微镜

项目
规格

目镜
大视野WF10X /F.N.22mm

目镜筒
铰链式三目头，30°倾斜，瞳距调节范围53?75mm

物镜
无限远平场消色差物镜 4X/0.1 工作距离：21.5mm

无限远平场消色差物镜 10X/0.25工作距离：7.5mm

无限远平场消色差物镜 40X/0.65工作距离：0.65mm

无限远平场消色差物镜（oil）100X/1.25工作距离：0.185mm

调焦机构
粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm

物镜转换器
内向式四孔转换器

载物台
双层活动平台，尺寸：210mm×140mm

移动范围：76mm× 50mm

透射照明系统
阿贝聚光镜 NA1.25

白色LED，亮度可调

相机接口
1XC

电源线
标准三孔电源线

防尘罩
明美专用防尘罩

镜油
国产镜油8ml

其他
优异的无限远光学系统；

柯勒照明系统；

电源：AC220V/50HZ

第九项、推拿治疗床（定制参照以下参数）

规格：1900*650*650mm

参数：床架及床腿采用1.2mm优质方管，床腿50mm*50mm,表面高温静电喷涂，不生锈不 掉漆，稳固承重，结实耐用。

     床体采用双层结构，配置置物柜一组，置物架一组，贴心方便。

      床面采用棕色透气皮革包裹内衬高回弹海绵，不易塌陷，耐用且易于清洁。

      床头部有呼吸孔140mm*170mm,舒适自然不夹脸。

      床体整体承重270kg,  

第十项、四肢等速联动全身康复设备

1.产品原理：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；升级后在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。

2.产品组成：中央控制系统、动力驱动系统、脉搏血氧检测接口。

3.主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以椭圆运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。

4.治疗模式：主被动模式，训练在主动及被动两种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

5.时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可实现为正计时或者倒计时。

6.★操作与显示：10.1英寸真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。

7.★三阶段四个治疗期：整个治疗期分为预热期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期。

8.具有语音提示功能，当患者参与度较低时，设备会有语音提示患者主动用力。

9.★设备具有脉搏血氧监测，保护停机功能（“脉搏血氧仪”为选配件）：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值20s内康复器停止工作。

10.升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES升级包）。

11.对称性监测，康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

12.四大安全保护：手动急停，痉挛保护，脉搏超限保护，血氧过低保护（脉搏和血氧保护功能需选配血氧脉搏采集器）

13.★具有患者治疗信息存储功能，并可导出用户资料。

14.踏车参数：

14.1电机转速：15~55r/min可调；

14.2助力扭矩：1~20Nm可调，步长为1；

14.3阻力扭矩：0~20Nm可调，步长为1； 

14.4急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。

14.5把手长度手动可调，调节行程为175mm，7段调节。

第十一项、视力表（灯箱）

规格：94*29*7cm（高*宽*厚）

材质：铝合金灯箱、有机玻璃板屏幕

测试距离：5米

第十二项、医用低温冰箱   （试剂冰箱）参数

实验室冰箱适用于实验室常规样品的安全保存保藏。所有型号都配有先进的报警系统以满足实验室环境的苛刻要求。

·卓越的气流稳定性+/-3 ℃

·数字温度控制器，界面直观

·高低温声光警报

·高密度聚亚氨酯泡沫绝热层

·结构坚固

·标准脚轮
·温度范围-20℃至-40 ℃可调(工厂预设温度为-40℃)

·可靠的温度均一性和稳定性

·数字温度控制

·手动除霜

·可锁定高质量绝热外门

·标配25毫米接入/输出端口

  容量(升)  276

电源    220伏，50赫兹
搁板/抽屉  6隔板
外部尺寸  高×深×宽(毫米)  1745×710×720
内部尺寸  高×深×宽(毫米)  1200×460×500

运输重量(公斤)  123
第十三项、软水机  （口腔科用纯水机）

a) 一拖 10 ~ 16 台牙椅； 
b) 产水量 100L/h； 
c) 水质标准：电导率<10 us/cm（25℃），菌落数<100CFU; 
d) 304 不锈钢水箱： 200L，外置（可根据用户需求调整）; 
e) 带直饮水取水器； 
f)工作时间：100%连续工作不停机; 
g) 主机尺寸：57*60*100cm; 
h) 功率： 0.1kW; 
i) 电源要求： 220V，50Hz。 
* 可选配臭氧灭菌箱。 

第十四项、 转运车 (抢救床)参数

	技术参数

	1
	规格
	1930*640*540-840mm±10mm

	2
	床面
	车床面为模具一体性成型，床面靠背部分可折起角度0～60°±5°；

	3
	车体
	车体框架采用优质30*60*1.5mm钢管，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。高低调整范围：525-820（mm）±10mm；车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。

	4
	床面尺寸
	床面尺寸：1930*640±10mm（mm）；

	5
	手柄
	丝杆为可折叠式手柄，采用铜罗母，双面滚珠轴承，并且有双向打滑限位之功能（离合保护装置），内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，传动机构利用力学原理：力矩N=力F×力臂L的原理；

	6
	氧气瓶架
	氧气瓶放于氧气瓶架后同时锁紧两个氧气瓶固定开关

	7
	车体中间
	车体中间底部配有导向轮一个，转运病人时方便控制方向；

	8
	脚轮
	车体底部配有直径150mm中控轮并配有中控刹车系统；

	9
	护栏
	车体两侧配有豪华欧式下隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。

	
	承重
	200kg


第十五项、盆底康复：生物刺激反馈仪技术参数
1.★设备治疗和评估通道数量3个，其中，电刺激和生物反馈同步治疗通道数量2个，压力评估通道1个。
2.治疗模式至少包括神经肌肉电刺激、反馈刺激、Kegel模板训练、多媒体场景动画生物反馈训练。
3.2通道神经肌肉电刺激通道，可同时多部位或多患者同时治疗。
4.独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰，盆底治疗与产后康复可同时进行。
5.★具有快速肌电评估、标准肌电评估和压力评估等三种评估方式，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰，对盆腔Ⅰ类肌Ⅱ类肌的肌张力、肌耐力、肌肉协调性进行快速筛查检测，并自动计算检测项单项和总评估得分。

6.评估结果输出标准评估报告，包括多种评估指标数值、参考范围、盆底肌电图以及腹肌参与度、报告解读。

7.EMG检测范围：5-100000µV。
8.系统噪声：≤1µV。
9.通频带：20Hz～500Hz(-3dB)。
10.差模输入阻抗：大于10MΩ。
11.共模抑制比：大于120dB。

12.至少包含单向波、双向波、交互波三种电刺激输出波形。电刺激脉宽：50-1000us可调。
13.电刺激频率：1-250HZ可调； 

14.电刺激强度范围：0-100mA可调。

15.★具有生物反馈、神经肌肉电刺激、生物反馈加电刺激组合、场景动画生物反馈、触发电刺激治疗模式。

16.★可治疗肌肉类型：包括浅表肌纤维、横纹肌、子宫、淋巴管、上肢、下肢。

17.可导入几十种常用盆底康复临床治疗方案。

18.生物反馈Kegel训练模板设计功能，治疗师可根据临床需要自主进行训练模板的设计编辑。
19.具有多种多媒体场景训练动画模板，训练界面可实时观看动态肌电位。

20.预置多媒体场景动画治疗方案，提高治疗过程趣味性与依从性.患者可直观看到张力下降、肌力提升的肌电位，同时具有训练得分，患者可对康复治疗进行自主评估。

21.具有多种电刺激波形选择：单面波、双相平衡波和交互波。可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。

22.所有治疗方案提供禁忌症、电极和传感器的部位示意图，确保操作准确性。

23.评估、治疗、训练全程语音提示功能，指导患者理解正确的肌肉收缩放松动作，实现准确评估与有效训练和治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担，提高临床效率。

24.★设备具有快速肌电评估、标准肌电评估、压力评估等多种评估方式，可供医生和患者根据临床需要，灵活选用合适的评估方式。

        第十六项、镍钛马达

   由气管、气罐组成；用于根管扩大治疗、齿面研磨、切削用

材料：铝制 最大转速为：22,000 min-1 ± 10%，
第十七项、裂隙灯显微镜

[image: image4.jpg]



第十八项、医用离心机[image: image2.png]IERBEETRREMRAR o

Beijing baiyang medical equipment co. LTD

BY-160A B!
= A LML

Medical centrifuge
FHREESRBON, SHER, BATEN20MIX4E, AESHEFRISRBMNERE, AOBESHELRE, MZEATF

WEFREERL, MRS S, WSBRRIGR. MRS, HEPSML
FEaRiER

B ERERNE, FHENEOE, REASHNSERS;
W EERKI8, TRRNXARTALS;
B HAEE, LCORRBET, HEERE, RIFERRE;

B AEAEBHENRSHRPIEE;
B AIEZRLESARY , ERBERSE ;
B g B/ FRENARER;

BMAEERNEOINEE, RERNEREARES D, MFEE;
W EEAFE TR

B 158 INE16 R LEER, HAIRERBENER;

B RARBMEFRA, ARIEESEARIERTFRNET,
BRAFENBESGREA, AigEABGIRS, RENERRE
FEEH ASHAZRBARR;

BN ESFRIRT, BNEEMRENSE;
W20481EF(E7F, STMRIBIEFIRR, ATREEIEFER;

W ETHARRENGEE. BOh. HiEsH, TREN.

EERAER

BS BY- 160A &
BEER 5000r/min
BRIRE +1%
BAENBELN 4000X g
BARE 120mlX4 %
EREE 1~ 99min
DIERERLE 1~ 1544
TRIRERLE 0~ 1544
TR FRIGEFEREITE
BT LCD BB BTR
SRR B A TIAE 5

B EIhEE 5
EHIEFE < 66dB (A)
IR AC220V; 50Hz;
BNINE 0.6KW
IMERT (K X B X &) 48X 35X 34cm
BE 30kg

B-21 #ZEMRHBONERER, FEAFREENNRERS.

=




第十九项、空气消毒机

	空气消毒器技术参数

	规格参数
	外形：移动式
	

	
	外型尺寸：（L×W×H）：325×420×825（mm³）
	

	
	重量：23kg
	

	电气参数
	输入功率：≤118W
	

	
	电源：AC 220V  50Hz
	

	技术参数
	消毒方法：等离子体
	

	
	最大适用体积：100 m3
	

	
	额定循环风量：1000 m3/h
	

	
	噪声：≤55dB(A)
	

	
	负离子浓度：≥6×106  个/cm3
	

	
	等离子体场强度：8 kV±0.3 kV
	

	
	消毒过程空气中臭氧浓度：＜0.003mg/m³
	★

	
	颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99% 
	★

	
	气雾室细菌的杀灭率均＞99.99% 
	★

	
	自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞95.00% 
	★

	性能参数
	可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。
	

	
	外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构。
	

	
	采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。
	★

	
	选用优质分子过滤器，可有效去除微小颗粒物、有机气体和异味。
	

	
	风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。
	

	
	配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。
	

	
	增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。
	

	
	预约模式可实现9时段预约开关机。
	★

	
	模块化设计，方便用户维护保养。
	

	
	工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。
	★

	
	液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。
	

	
	负氧离子功能，清新空气。
	

	
	等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。
	

	
	打开面板维护设备时自动断电保护，设备自带备用保险管。
	★

	
	设备采用品字尾电源线，可根据用户要求更换电源线长度。
	


第二十项、洁牙机

电源电压：230V-50/60HZ

设备类型；11级-BF型

工作方式：间歇性10分钟/5分钟

最大功耗：30VA

振动频率：28-35KHZ

水压：1-5Bar(14-72psi)

水过滤：60µm

外形尺寸：

宽：150mm

高：55mm

深：170mm

重量：900g

手柄线：2米

符合标准：符合C.E.I.601-1:C.E.I.601-1-2相关条款和标准,并经EN ISO13485质量体系认证.

工作温度：

+10至40℃，最大湿度95%RH

存储温度：

-20至+70℃，最大湿度95%RH

●连接手柄时的输出电流：8mA±10%到100mA±10%
●频率调谐：双向动力，频率跟踪
●有强力反馈系统。
●振幅控制
●四档工作：牙周护理、根管治疗、洁牙、修复。
第二十一项、减重步态训练器参数：（配医用慢速跑台）
1、规格：127×106×197～237CM

2、充电电源：AC220V±10%,50HZ；输入电压：24VDC

3、电动推杆最大推力：3000N；最大拉力2000N

4、电动推杆自锁力（推）：3000N；自锁力（拉）：2000N

5、电动推杆行程：0～400mm

6、电动推杆使用频率：10%，最多2分钟连续工作

7、电动推杆防护等级：IP54；认证标准：CE

8、过载保护：有

9、额定减重质量：135KG；

10、起降速度：500mm/min±10mm/min；

11、配有显示屏，使用过程中显示减重重量范围：0-99.9kg

12、悬挂支架升降调节范围195～235cm

13、扶手调节范围：上下调节68～158cm。

14、扶手宽度：70cm，扶手长度可调：18cm

15、底座内径：≥95cm

16、底座离地面高度：15cm

17、象鼻式，安全负重极限大。铝型材尺寸:140×120×1200mm；118×98×750mm；有患者扶手，并可调整，能够直线行时的可锁定脚轮；

18、内置电源，具有紧急电源备份功能，在停电状况下仍可持续三小时以上治疗功能； 

19、活动性：配有2个带刹车的4寸万向轮

20、吊袋为优质布料，可移动可升降。

跑台参数：

面板： LED荧光5视窗显示电子表

显示功能：时间、距离、速度、扬升、卡路里、心率

模式 拥有：1组手动模式、6组内设模式设计

心率测试 ：扶手配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2%

脂肪检测功能： 拥有体脂肪检测功能

电动扬升 ：0%-15%

商用高品质专用电机：2.5HP／AC

速度 ：0.1-12km/h（业界最低起速）

跑步面积： 长1370*宽450mm

第二十二项、红外治疗仪

技术参数：

1、环境条件：环境温度5℃^40℃;

相对湿度不大于80%;

大气压力860hPa^1060hPa。

2、电源条件：电源电压：a.c.220V±22V;

电源频率：50Hz±1Hz。

3、主机体积：320×430×780mm

4、安全分类：1类

5、使用方式分类：非接触式

6、光谱范围：特殊照射头发射光谱应包含600nm～2500 mm;

7、光输出功率：特殊照射头：>3W;

8、光斑直径：特殊照射头在距出光口100mm处，光斑直径≥120mm;

9、时钟控制精度：输出定时1~99min连续可调，电子定时器≤±5%。

10、  当环境温度25℃,特殊照射头以最大功率连续工作状态下，侧面防护罩

温度应≤55℃。

11、  光功率密度：特殊照射头在距出光口100mm处，光功率密度>30mw/cm2。

第二十三项、制氧设备(制氧机10L)     

功率   850VA

氧气浓度  1-10L/min时，≧90%

氧气流量  1-10L/min

主要原料  UOP分子筛 

净重      23.5KG

外形尺寸  41*37.5*66.8cm

噪音     ≦60dB(A)

第二十四项、根管治疗设备（参数见附件）

一、主机核心参数：

以充电推车为载体，搭载了有牙髓活力测试仪、牙根尖定位仪、根管预备机、牙胶充填仪等根管设备的综合解决方案。

二、充电推车技术参数要求：

 主要技术参数

 无线电参数(设备有时)

 无电发射频段、接收频段 2400-2483.5MHz

 无线电发射功率 ≤20dBm(EIRP)

 充电推车电源适配器

额定输入电压 100-240V50/60Hz  1.5AMAX

 输出电压 24Vdc；输出电流 3A；

三、根管设备主要技术参数

1、根管预备机

ACC自适应系统，无须设置转速和扭矩

内置根测功能，根测马达一体机

蓝牙4.0与App控制端互联 

APP常用根管锉系统、多模式、满足个性化根管预备机设置

 空载转速 100~1500rpm

 扭矩 0.4~5.0N.cm

 弯手机 齿轮速比6:1

 锉针 最大总长40mm

 电池电压 3.7Vdc

2、牙根尖定位仪 

蓝牙4.0与App控制端互联

 电池电压 3.7Vdc

 牙髓活力测试仪 

 电测和热测二合一 多维度 更精准

 温度测试范围 70℃±20℃

 电活力测试频率 1.6Hz±0.2Hz

 电活力测试值 1-80

 牙胶充填仪

 无线手持式电动注胶式设计

蓝牙4.0与App控制端互联 

 加热温度调节范围 100-200℃(误差+10%)

 电池电压 3.7Vdc 
 牙胶充填仪

 无线手持式电动注胶式设计

蓝牙4.0与App控制端互联 

 加热温度调节范围 100-200℃(误差+10%)

 电池电压 3.7Vdc 

净重 150g

 尺寸 29*30*178mm

三、配置清单：

 充电推车        1台

 根管预备机      1套

 牙胶充填仪      1套

 牙根尖定位仪    1套

 牙髓活力测试仪  1套（选配）

 产品说明书      1份

 产品合格证      1张

 电源适配器      1个

 Android移动终端 1 台（选配）

第二十五项、阴道镜数码成像系统参数表

	摄像装置
	图像传感器
	1/2.8英寸索尼CMOS

	
	有效像素
	327万像素

	
	图像尺寸
	1920*1080

	
	水平分辨率
	≥1000TVL

	
	图像输出方式
	HD-SDI

	
	放大倍数
	系统放大倍数：240倍，光学放大：20倍，数字放大：12倍

	
	聚焦方式
	快速自动聚焦、手动聚焦，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能

	
	景深
	放大倍数为6x倍时应 ≥120mm，放大倍数为18x倍时应 ≥5mm

	
	工作距离
	200～400mm

	
	视场范围
	放大倍数3x倍时应 ≥φ100mm，放大倍数为18x倍数时应 ≥φ15mm

	
	图像几何失真度
	≤2.5%

	
	光源
	采用节能环保的20组环状白光LED光源照明，亮度高、寿命长、照度均匀，高显色指数，不产生热量

	
	光源寿命
	≥50000 小时

	
	光源照度
	≥1200Lux（工作距离 L=30cm）

	
	光照范围
	在工作距离30cm处，光斑直径≥φ60mm

	
	光源色温
	5000K～6000K

	
	显色指数
	≥95，可真实还原组织原色和细节层次

	
	表面温升
	被照射处表面温度不超过41℃，被照射处表面温升≤1℃

	
	成像技术
	暗光成像技术：在光线较暗的检查室能够清晰的观察到彩色图像。

	
	
	光斑减影成像技术：观察体液较多的组织，可减小光斑造成的反光现象。

	
	
	光学防抖技术:减少镜头抖动偏移造成图像模糊不清现象。

	
	成像模式
	无色成像：突显重要病变组织和血管，有助于医生快速检索病变组织。

	
	
	自然光成像：低色温成像技术，光线更加柔和，有助于医生更好的观察上皮组织

	
	
	LED成像：高显指LED配合特有的成像技术更加真实的还原组织原色和细节层次

	
	
	★滤光模式：四级绿光模式增强微小血管识别的效果，凸显血管细节。

	
	状态模式显示
	当前放大倍数、聚焦模式、冻结模式、成像模式、绿光模式状态显示以及醋酸反应和碘染色试验时间显示，由手柄按键控制

	
	控制手柄
	采用掌式手柄设计，人性化的操作面板，硅胶按键椭圆形布局，单手即可完成变倍、聚焦、成像模式、醋酸计时、图像标记、亮度调节等功能。

	
	供电方式
	AC 100V～240V 50Hz/60Hz

	
	
	内部电池：内部电池供电方式，配合后视屏使用，脱离导线和工作站的限制，应用于快速诊察和大范围普查工作，使检查更加方便快捷。
规格：7.2V 2.1Ah；充电时间:≥4小时；续航时间:3小时(不带屏)、2小时(带屏)

	
	根据客户需求配置
	2.5英寸后视屏：可实时观察动态图像。

	
	
	USB采集盒：配合笔记本使用方便携带，便于妇科普查工作

	
	
	视频转换盒：直接连接显示器，适用于医生视频教学

	
	
	条码枪：方便医生快速查找病例信息和快速复诊，更好实现医院信息化管理

	脚踏开关
	采用IPX1防水脚踏开关，具有图像采集、录像控制功能

	云台
	全阻尼云台，360度全方位调节，任意角度自动悬停，具有阻尼微调功能

	推车
	单屏
	尺寸1062*818*1368mm（含显示器）
摄像装置悬臂长度：第一节21.5cm，第二节21.5cm，第三节23cm；镜头升降高度：98-126cm

	
	双屏★
	尺寸1062*818*1368mm（含显示器）
摄像装置悬臂长度：第一节21.5cm，第二节21.5cm，第三节23cm；镜头升降高度：98-126cm

患者显示器悬臂长度：第一节21.5cm，第二节23cm；显示器可左右旋转

	计算机配置
	计算机：CPU: 不低于2.4GHz；内存：不低于4G；硬盘：不低于1T

	
	显示器：23.8”液晶显示器，分辨率不低于1920*1080点像素

	
	打印机：彩色喷墨打印机

	软件功能
	集图像采集、图像处理、临床诊断、报告编辑、查询统计为一体的多功能管理系统。采用U盘自动安装方式，多用户操作模式，方便不同的医生使用。支持WIN7以上中文、英文、西班牙文、俄文、越南文、土耳其文等多种文字操作系统。
★提供ISO13485、ISO9001质量认证，欧盟CE认证和美国FDA认证。
1 用户管理 

a）可建立管理员用户和普通用户；

b）可通过用户名和密码登录进行操作软件。

2病人信息管理

a) 具有录入病人信息、修改、删除、浏览、检索病人信息功能； 

b) 具有登记预约病人信息、修改、删除、浏览、查询预约病人信息功能； 

c）具有随访数据查询功能； 

d）具有更改病人随访信息功能。 

3 观察检查 

a) 具有进行图像采集功能； 

b) 具有脚踏开关控制、鼠标控制采图功能；

c) 具有图片放大浏览功能； 

d) 具有视频采集功能，能够在检查和手术过程中进行录像，并能进行录像回放； 

e) 具有全屏观察功能； 

f) 具有图片编辑功能，能够进行病理部位测量计算、图片注释、标注、对比度调节功能； 

g) 具有对比分析功能；能够与标准图谱进行对比，并进行标准图谱存储。 

4检查报告

a) 具有RCI评估、Swede评估记录、检查记录、活检记录功能，能够记录用户评估结果；  

b) 具有病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见图谱；

c) 具有报告打印、PDF存档、以PDF格式导出报告功能； 

d) 具有手术报告模板、检查报告模板、并可选择打印项目内容；

e) 具有自定义报告名称和医院标题功能；

f) 具有选择打印图片功能、并对报告样式及图片数量进行设置。

5 统计分析功能 

a）具有病例统计功能；  
b）具有将统计结果导出到 excel 的功能。 

6 病例管理功能 

a) 具有查看、检索、复诊、删除病例功能； 

b）具有对病理学、HPV、细胞学、基本信息的浏览和编辑功能；

c）具有病例备份功能，可导出和导入病例报告。


第二十六项、负压泵  

1.可供使用5台牙椅，同时启动3-4台牙椅

2.抽吸流量900L/min

3.☆抽吸原理：半干式（采用气循环，液体和气体同时抽到负压系统，进行两分离）

4.☆最大真空：≤ -37KPA

5.主机电压：220V

6.额定电流：3.5-4A

7.真空调节：-20KPA

8.噪    音：≤59dB

9.☆频    率：0-70Hz 变频功能，采用三菱变频器，延长机头使用寿命
10.马达功率：≥630W

11.马达速度：≥3980rpm

12.净    重：33KG

13.☆有紧急使用功能（在变频器损坏或者传感器损坏的情况下可紧急使用）

14.☆排水管带消音器

15.☆具有检测管路是否泄漏的功能

16.☆工作过程中可排水

17.☆产品尺寸：≤410*510*610mm
18.☆具有电机保护功能，管路堵塞时电机自动停止工作。

第二十七项、缝合/换药设备-外科缝合器械包教具

1、三款仿真人体级硅胶，三种皮肤（皮肤囊肿、拱形伤口皮肤、多伤口皮肤），保护网格，防止撕裂；

2、弯头止血钳、刀柄、剪刀、组织镊、持针钳

3、独立包装刀片、针线

4、尺寸：45*40*30cm，12套/箱,重量：12.4kg左右

第二十八项、肺功能仪

1.产品主机采用便携、提手式设计主机设备内置打印机；

2.屏幕：≥8英寸彩色触摸液晶显示屏，分辨率≥800×600

3.具有肺活量（VC）、用力肺活量（FVC）、最大自主通气量（MVV）的测量、支气管舒张试验（药后试验）、气道反应试验（激发试验）、静息分钟通气量（MV）测量功能等40个以上测量参数；

4.容量范围：0L～9L，容量精度：±50mL或±3%；流速范围：0～14升/秒，流速精度：±5%或±0.2升/秒；呼吸测量范围：4次/分～60次/分，呼吸测量精度：±1次/分或±5%（提供产品注册证件）；

5.线性度、气流阻力、频率响应满足YY/T1438-2016标准要求（提供第三方检测报告证明）；

6.具有无线传输功能；（提供产品注册证件）；

7.可显示和记录训练中12道心电、血氧和血压测量结果功能（提供产品注册证件）；

8.具有开展6分钟步行试验测量及报告打印功能（提供产品注册证件）；

9.预测公式：产品具有10种预测公式，且具有6种及以上专门针对国人预测公式（提供产品使用说明书）；

10.产品通过USB、蓝牙实现测量数据可上传至健康小屋健康管理查询系统及基层卫生医疗机构业务系统平台功能，并通过强大的PC机分析处理软件对测量波形和结果进行回放、分析及打印；具有医师和用户增删改查功能；数据管理和统计功能；具有随访管理功能，包括CAT、mMRC、COPD-SQ、ACT等问卷模块；；

11.可对接第三方（医院）HIS 系统功能；同时可扩展多中心及分级诊疗工作模式等功能；

12.适用于≥7岁儿童及成人进行肺能力测试；

13.电池单独供电时可连续工作时间≥4小时（提供第三方检测报告证明）；

第二十九项、全自动非接触式眼压计

1、眼压测量范围：1mmHg ～ 60mmHg（1mmHg 精度）

★2、测量系统：光和压力双传感系统

3、量程设置：30mmHg、60mmHg

4、工作距离：≧11mm

5、R/L(左/右眼)：自动检测和显示

★6、XYZ三维自动定位，检测结果准确可靠，全自动测量左右眼数据，无需手动切换

7、测量结果：可测量每眼十次和打印每眼三次测量结果

8、打印：内置热敏打印机

9、测量模式：全自动测量 / 手动测量

10、内部固视：绿色 LED

11、对焦：对焦光点在对焦框中自动模式：自动进行眼压测量，手动模式：良好对焦时，对焦框变成完整实框，按操作手柄按钮进行眼压测量

12、错误指示：如果测量信号较弱眼压值会被（）括起来或者显示“ERR”

★13、安全限位钮：可以设置测量头与患者的最近距离

14、安全功能：喷气口与角膜间的距离控制在预设范围内（如11mm）， 当喷气头离角膜太近时停止向前移动

15、移动范围：≧30mm（前后）/90mm(左右)/30mm(垂直)

16、颌托垂直移动：0～65mm,配下颌托

★17、显示方式：10.1寸HDMI彩色LED显示屏，触摸屏

第三十项、读片灯  LED   
外形尺寸:845*495*25

观察屏区域:720*422

最大功耗(w):40

光源及色温:LED,色温10000K,寿命10万小时

亮度调节范围:旋钮或触摸按键调光,最小亮度<300cd/m2,最高亮度>4000cd/m2

点亮方式:插片即亮,取片自动熄灭,带定时关机,取片延时关机功能

夹片装置:弹力纤维夹片

均匀性:≧90%

安装方法:壁挂或支架式(选配)

第三十一项、电针治疗仪

    [image: image3.png]| I

SRS, WHERETTE

R, BRI SRR

RN, RRIRRATT

XIESRLHNS SRR, NSRS, BEHASHENRE |
S, . W, PRI
RS RR TR R




第三十二项、全自动验光仪

产品参数 

[image: image1.png]105:220m: 16x: 14am: 2515, Sem

ARtEEnT
EmEE0

WS





配    置 规    格

测量模式：  R&K   模式 测量屈光度和角膜曲率

REF   模式 测量屈光度

KRT   模式 测量角膜曲率

屈光测量：  顶点距(VD) 0mm、12.0mm、13.75mm、15.00mm

球镜度测量范围 -25.00Ｄ～+25.00Ｄ

柱镜度测量范围 -10D～+10D

轴位测量范围 0° ～180°

瞳距测量范围 10mm～85mm

角膜测量：  最小测量瞳孔直径 Φ2.0mm

曲率半径测量范围 5mm～10mm

曲率半径实测范围 5.00mm～10.mm

轴位 0° ～ 180°

角膜直径 2.0mm～12.0mm(1mm精度)

角膜屈光 67.50D～33.75D(0.12D/0.25D精度)

角膜散光 0D～±10D(0.12D/0.25D精度)

产品规格：  显示器 9英寸触摸液晶显示器

内置打印机 自动打印切纸

节电方式 1/5/10/20/40分钟 无操作自动屏保

电源参数 AC220V;50HZ 75VA

尺寸/重量 300(W)*450(D)*500-530(H)mm/20Kg

白内障测试模式 轻、中度白内障自动识别

视标 自动云雾图

数据传输方式 USB（输入）RS-232C(输出) 蓝牙（输出）

操作方式 自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动转换左右眼

颚托 电动升降颚托

第三十三项、超声清洗机

  ◆超声波频率：40KHz双频

◆超声功率：240W

◆超声定时方式：数显

◆超声定时时间：1-30分

◆内槽尺寸（长*宽*高）：300*240*150mm

◆外形尺寸（长*宽*高）：330*270*270mm

◆容量：30升

◆加热功率：250W

◆温度控制：20-80℃

◆排水：有

◆盖子：有

第三十四项、便携式全科诊疗仪

1、组成：系统由电子血压计、血氧仪、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等检查设备与一体式终端组成；

2、功能：可刷取身份证、医保卡和人脸识别进行自动建档测量血压、血氧等，数据可上传至健康小屋健康管理查询系统及基层卫生医疗机构业务系统；

3、摄像头可360°旋转；

4、血压测量范围0kPa(0mmHg)～40kPa(300mmHg)

测量精度：±0.4kPa(±3mmHg)；

5、血氧显示范围：0%～100%

血氧测量范围：70%～100%

血氧测量精度：80%～100%范围内为±2%，其它为±5%

6、眼底镜照明形式为大、小光斑，无赤片、裂隙、网格。

   照明光源：3.5V/2.8W 卤钨灯泡

7、电耳镜：灯源采用直流2.5V，功率1.75W，电流0.7A,色温3050K，发光强度25LM (流明)的灯泡

8、耳温测量范围：32℃-43℃

   测量速度：≤2秒

9、管理平台可对中心的血压等测量结果进行统计分析。

10、产品应具有全科系统软件著作。

以上产品参数在实际采购过程中，根据甲方要求在同价位之间可做略微调整。
（三）采购项目交付或者实施的时间和地点

1、交货期：合同签订生效后根据甲方要求时间配送、安装、调试。

2、交货地点：根据甲方要求。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

 1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专 业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产 品停产后 5 年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的 信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的 储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协 议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品， 同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。 

2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使 用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如 果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到 采购人通知后 3 天内将这些资料免费寄给采购人。 

3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。 

4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。 

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（如果有）。
 6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小 时内给予反馈，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能 按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。 

（二）采购标的需满足的服务期限要求 质量保证期（保修期）及服务要求： 第 1 包的质量保证期（保修期）为调试验收合格后 36 个月； 第 2 包的质量保证期（保修期）为调试验收合格后：双目显微镜和荧光显微镜 60 个月、结石成分分析和手术刨削器 36 个月、多功能清创仪 24 个月； 第 3 包的质量保证期（保修期）为调试验收合格后：彩色多普勒超声系统 60 个月、电子内 窥镜主机和体外冲击波治疗仪 36 个月、非接触眼压计和颌面外科动力系统 24 个月、强脉冲 光治疗仪 72 个月； 第 4 包的质量保证期（保修期）为调试验收合格后：快速多舱式全自动清洗消毒机 60 个月、 精子质量检测系统和电子阴道镜 24 个月、可视人流机 36 个月； 

五、采购标的的验收标准 

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检 验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有 关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求 应在质量证书中加以说明。 

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购 人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依 据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收 意见。 

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需 要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。 

六、采购标的的其他技术、服务等要求 

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产 厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷 资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的 检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料 （或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注 “▲”号、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提 供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资 料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料 （或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同 时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认， 并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相 应的配置中。 

3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符 合下列条件： 

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座， 必须要有接地。 

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震 动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。 

4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容 的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提 供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、 食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
第五章  合同草案条款

最终以甲乙双方实际签订版本为准
政府采购合同

项目名称：安定门中心2023年北京市基层医疗卫生服务能力提

升工作计划设备采购项目
买　　方：     北京市东城区安定门社区卫生服务中心  

卖　　方：                                       

签署日期：                                       

合　　　同　　　书
         　　　      (买方)   　　　      　　　(项目名称)中所需　　　　　　　(货物名称)经(采购代理机构)以　　　　　　　号比选文件在国内　　　　比选采购。经比选小组评定　　　　　(卖方)为成交供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.
本合同书

b.
中标通知书

c.
投标文件



(含澄清文件)

d.
比选文件



(含比选文件补充通知)

e. 合同专用条款
f. 合同一般条款
2、货物和数量

本合同货物：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　
3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：　　　　　　　　　　　　

4、付款方式

本合同的付款方式为：合同签订生效后，设备全部到货安装调试完毕并经买方验收合格后，买方一次性支付合同价款；买方付款前，卖方应开具符合要求的发票，否则买方可暂不付款且无需承担违约责任，若上述费用涉及审批且买方因此未按约定时间付款的，则付款时间相应顺延，买方无需因此承担违约责任。
5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：　　　　　　　　　　　　　　　　
交货地点：　　　　　　　　　　　　　　　　

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

　　买　方：


               卖　方：
　　名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

　　授权代表(签字)：



    授权代表(签字)：
　　地　　址：






地　　址：





　　邮政编码：






邮政编码：





　　电　　话：






电　　话：





　　开户银行：






开户银行：





　　帐　　号：






帐　　号：

     

合同一般条款
1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与比选文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：                                   
合同号：                                   
装运标志：                                 
收货人代号：                               
目的地：                                   
货物名称、品目号和箱号：                   
毛重／净重：                               
尺寸(长×宽×高以厘米计)：                 
5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期10天以前以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期，以书面形式通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用书面形式通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9. 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10. 技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 10 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起     个月。详见合同专用条款.

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方支付的质保金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货和提供服务，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货和提供服务时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每天迟交货物或未提供服务合同价的0.1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。如果达到最高限额，买方有权解除合同，无需支付逾期履行部分费用，如相应费用已支付的，卖方应予以退还，除此之外，卖方应向买方支付相当于本合同费用总额10%的违约金，该违约金不足以弥补买方损失的，卖方应予以补足。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 争议解决
18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可向北京市石景山区人民法院提起诉讼。

18.2 诉讼费除法院另有裁决外，应由败诉方负担。

18.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的； 

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指在合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。
21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以比选文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式 8 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方执 2 份，采购代理机构执  2  份。

合同专用条款
合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。
定义
1.5买方：本合同买方系指：北京市东城区安定门社区卫生服务中心。
1.6卖方：本合同卖方系指：中标人。
1.7现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。
6、交货方式
6.1.1本合同项下的货物交货方式为：根据买方要求。
合同签订后根据甲方实际要求及使用参数提供相应设备，并保证设备可以正常使用。 

11、质量保证：
11.3 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷（紧急情况下需立即弥补缺陷），买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
12.检验和验收
12.2货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，验收合格的，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。上述验收为初步验收，货物安装调试完毕后，买方进行最终验收，验收合格的，以买方确认的相关书面材料为准，但最终验收合格不视为减轻或免除卖方对货物及其安装调试质量所应承担的责任。货物最终验收合格前毁损灭失的责任由卖方承担。
第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目响应中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（勾选）
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占该采购包

预算金额的

比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日
说明：

（1）本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本谈判文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

（3）供应商与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。
附：分包意向协议（实质性格式）
甲方（供应商）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议
___________ 、 __________ 及 __________就“________________（项目名称）”____包采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
由_____________牵头，__________、___________参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。

___________为本次响应的牵头人，联合体以牵头人的名义参加响应，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按谈判文件要求出具《授权委托书》。

牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

___________负责________（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

其他约定（如有）：______________。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。
联合体牵头人名称：______




 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______
联合体成员名称：______
盖章：______         

日期：_____年______月______日
注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

3-2其他特定资格要求

4  保证金凭证/交款单据电子件
5  响应书
响应书
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就_____________________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：_____________________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） _____________________

日期：_____年______月______日    

6  授权委托书

授权委托书
本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          

日期：_____年______月______日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当谈判文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明
致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____________

日期：_____年______月______日
7  报价一览表

报价一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	序号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
8  分项报价表

分项报价表
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商/生产厂家
	产地
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	主设备/系统及标准附件
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	

	6
	售后服务
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	8
	至最终目的地运保费
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
9  合同条款偏离表

合同条款偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：____________________

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	谈判文件条目号（页码）
	谈判文件要求
	响应文件内容
	偏离情况

（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
10  采购需求偏离表

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	序号
	谈判文件条目号(页码)
	谈判文件要求
	响应内容
	偏离情况

（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
11  拟分包情况说明（类型二）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（勾选）
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占响应报价

的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


注： 
1.本表仅在供应商非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本谈判文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

供应商名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日
12  谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

13  最后报价一览表（实质性格式，谈判后提交）

最后报价一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	序号
	供应商名称
	最后报价
	其他

声明

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	


注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：_____年______月______日   
14  最后分项报价表（实质性格式，谈判后提交）

最后分项报价表
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商/

生产厂家
	产地
	品牌、规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）： ____________

日期：_____年______月______日   
15

